[image: image2.png]J U SRR A R 2 ]

Guangzhou Hungpu Technology Co.,Ltd






[image: image2.png]HPLC COLUM TEST SUMMARY
	Catalog No:
	HP-BX05-4625
	Mobile Phase:
	ACN:H20=70:30

	Serial No:
	H22030604
	Flow Rate:
	0.8ml/min

	Batch No:
	H02050-J06-011004
	Temperature:
	Ambient

	Stationary Phase
	Hungpu XBT C18 5μm
	Detector：
	254nm

	Dimensions:
	250*4.6mm
	Injection Volume:
	5μl

	Pressure:
	5.9Mpa
	Sample:
	Acetone、Acenaphthene


[image: image1.emf][Minutes]

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

-31

37

105

173

241

309

375

[mV]

1  

2  


	Item
	Sample
	Ret Time
	USP Tailing
	Efficiency

	
	
	（min）
	（As）
	（N/m）

	1
	Acetone
	3.52
	1.35
	68679

	2
	Acenaphthene
	12.52
	1.09
	91410


Test Result:Qualified
